Priloga 3

SPECIFIKACIJE ZA ANALIZO PARAMETROV

Del A

Mikrobiološki parametri, za katere so določene analizne metode

Analizne metode za mikrobiološke parametre so:

- Escherichia coli (E. coli) in koliformne bakterije (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2);

- intenstinalni enterokoki (EN ISO 7899-2);

- število kolonij na ploščah pri 22 °C in 36 °C (EN ISO 6222);

(č)	Clostridium perfringens, vključno s sporami (EN ISO 14189);

- Legionella (EN ISO 11731 za skladnost z vrednostjo iz Dela D Priloge 1 te uredbe), za spremljanje preverjanja na podlagi tveganja in dopolnitev metod gojenja se poleg tega lahko uporabijo metode, kot so ISO/TS 12869, metode hitrega gojenja, metode, ki ne temeljijo na gojenju, in molekularne metode, zlasti qPCR;

- Somatski kolifagi: za programe spremljanja učinkovitosti preventivnih ukrepov se lahko uporablja Del A Priloge 2 te uredbe, EN ISO 10705-2 in EN ISO 10705-3.

Del B

## Kemijski in indikatorski parametri, za katere so opredeljene značilnosti delovanja

- Kemijski in indikatorski parametri

Za parametre iz preglednice 1 te priloge je z uporabljeno analizno metodo mogoče izmeriti vsaj koncentracije, ki so enake vrednosti parametra z mejo določljivosti, ki znaša 30 % ali manj relevantne vrednosti parametra, ter merilno negotovostjo, ki je določena v preglednici 1 te priloge. Rezultati se prikažejo z uporabo vsaj enakega števila signifikantnih števk kot za vrednost parametra iz delov B in C Priloge 1 te uredbe.

Merilna negotovost iz preglednice 1 se ne uporablja kot dodatno odstopanje od vrednosti parametrov iz Priloge 1 te uredbe.

## Preglednica 1. Minimalne zahteve za merilno negotovost

| Parametri | Merilna negotovost (glej opombo 1) (% vrednosti parametra, razen za pH) | Opombe |
| --- | --- | --- |
| Aluminij | 25 | – |
| Amonij | 40 | – |
| Akrilamid | 30 | – |
| Antimon | 40 | – |
| Arzen | 30 | – |
| Benzo(a)piren | 50 | Glej opombo 2. |
| Benzen | 40 | – |
| Bisfenol A | 50 | – |
| Bor | 25 | – |
| Bromat | 40 | Glej opombo 11. |
| Kadmij | 25 | – |
| Klorid | 15 | – |
| Klorat | 40 | – |
| Klorit | 40 | – |
| Krom | 30 | – |
| Baker | 25 | – |
| Cianid | 30 | Glej opombo 3. |
| 1,2-dikloroetan | 40 | – |
| Epiklorohidrin | 30 | – |
| Fluorid | 20 | – |
| HAA | 50 | – |
| Koncentracija vodikovih ionov pH | 0,2 | Glej opombo 4. |

| Parametri | Merilna negotovost (Glej opombo 1) (% vrednosti parametra, razen za pH) | Opombe |
| --- | --- | --- |
| Železo | 30 | – |
| Svinec | 30 | – |
| Mangan | 30 | – |
| Živo srebro | 30 | – |
| Mikrocistin-LR | 30 | – |
| Nikelj | 25 | – |
| Nitrat | 15 | – |
| Nitrit | 20 | – |
| Oksidativnost | 50 | Glej opombo 5. |
| Pesticidi | 30 | Glej opombo 6. |
| PFAS | 50 | – |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki | 40 | Glej opombo 7. |
| Selen | 40 | – |
| Natrij | 15 | – |
| Sulfat | 15 | – |
| Tetrakloroeten | 40 | Glej opombo 8. |
| Trikloroeten | 40 | Glej opombo 8. |
| Trihalometani – skupaj | 40 | Glej opombo 7. |
| Celotni organski ogljik (TOC) | 30 | Glej opombo 9. |
| Motnost | 30 | Glej opombo 10. |
| Uran | 30 | – |
| Vinil klorid | 50 | – |

Opomba 1: Merilna negotovost je nenegativen parameter, ki označuje raztros kvantitativnih vrednosti, ki jih je na podlagi uporabljenih informacij mogoče pripisati merjeni veličini. Izvedbeno merilo za merilno negotovost (k = 2) je odstotek vrednosti parametra iz preglednice ali katera koli strožja vrednost. Merilna negotovost se oceni pri vrednosti parametra, razen če je določeno drugače.

Opomba 2: Če vrednosti merilne negotovosti ni mogoče doseči, bi bilo treba izbrati najboljšo razpoložljivo tehniko (do 60 %).

Opomba 3: Metoda določa celotni cianid v vseh oblikah.

Opomba 4: Vrednost za merilno negotovost se izrazi v enotah pH.

Opomba 5: Referenčna metoda: EN ISO 8467.

Opomba 6: Značilnosti delovanja za posamezne pesticide so navedene kot primeri. Za nekatere pesticide lahko vrednosti za merilno negotovost dosežejo samo 30 %, za več drugih pa se lahko dovolijo vrednosti do 80 %.

Opomba 7: Značilnosti delovanja veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 25 % vrednosti parametra iz Dela B Priloge 1 te uredbe.

Opomba 8: Značilnosti delovanja veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 50 % vrednosti parametra iz Dela B Priloge 1 te uredbe.

Opomba 9: Merilna negotovost se oceni pri vrednosti 3 mg/l celotnega organskega ogljika (TOC). Za specifikacijo negotovosti preskusne metode se uporabijo smernice EN 1484 za določitev TOC in raztopljenega organskega ogljika (DOC).

Opomba 10: Merilna negotovost se mora oceniti pri vrednosti 1,0 NTU (enote nefelometrijske motnosti) v skladu s standardom EN ISO 7027 ali drugo enakovredno standardno metodo.

Opomba 11: Če ni na voljo analizne metode, ki izpolnjuje minimalne zahteve, se uporabi najboljša razpoložljiva tehnika, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov.

- Skupno PFAS

Naslednje snovi se analizirajo na podlagi tehničnih smernic, ki jih pripravi Evropska komisija:

- perfluorobutanojska kislina (PFBA)

- perfluoropentanojska kislina (PFPA)

- perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)

- perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)

- perfluorooktanojska kislina (PFOA)

- perfluorononanojska kislina (PFNA)

- perfluorodekanojska kislina (PFDA)

- perfluoroundekanojska kislina (PFUnDA)

- perfluorododekanojska kislina (PFDoDA)

- perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)

- perfluorobutan sulfonska kislina (PFBS)

- perfluopentan sulfonska kislina (PFPS)

- perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS)

- perfluoroheptan sulfonska kislina (PFHpS)

- perfluorooktan sulfonska kislina (PFOS)

- perfluorononan sulfonska kislina (PFNS)

- perfluorodekan sulfonska kislina (PFDS)

- perfluoroundekan sulfonska kislina

- perfluorododekan sulfonska kislina

- perfluorotridekan sulfonska kislina

Te snovi se spremljajo, kadar je mogoče iz ocene tveganja in obvladovanja tveganja prispevnih območij, opravljenih v skladu z 20. členom te uredbe, sklepati, da je prisotnost teh snovi v zadevni oskrbi s pitno vodo verjetna.